## List1
C) SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA
Predmet Javnega naročila: Nakup napreve angiografski RTG aparat "bi plane" za Radiološki oddelek v UKC Maribor ter vzdrževanje opreme za obdobje sedmih let po poteku garancijske dobe
TEHNČNI OPIS ZA DVORAVNINSKI RENTGENSKI SISTEM ZA NEUROANGIOGRAFSKE IN SPLOŠNE ANGIOGRAFSKE PREISKAVE
I.RENTGENSKI STATIV
1. Stativ morata sestavljati dva C loka z rentgensko cevjo in digitalnim detektorjem | DA/NE
2.V primeru potrebe po uporabi le osnovnega C loka mora biti omogočena uporaba le tega | DA/NE
I.I. OSNOVNI C LOK-TALNI
1.Instaliran mora biti na tleh in mora omogočati izvajanje tako posegov na glavi, kot tudi ostale preiskave vključno s spodnjimi okončinami (zahtevan je čim večji obseg brez premikanja pacienta na mizi) | DA/NE
2.Omogočen urgentni hiter umik C loka - stikalo za vklop/izklop zavor na obeh straneh C-loka za hiter umik C-loka v sili (npr. v primeru oživljanja) | DA/NE
3. Motorizirana rotacija mora omogočati prosto pozicioniranje sistema za doseganje ustreznih projekcij | DA/NE
2. Omogočene morajo biti vsaj projekcije kot sledi: a) Za glavo pacienta: o LAO o RAO o Kranialno o Kaudalno b) Ob pacientu: o LAO o RAO o Kranialno o Kaudalno | DA/NE
4. Razdalja fokus – slikovni ojačevalnik mora biti nastavljiva v območju med 90 in 115 cm | DA/NE
5. Angularna hitrost C-loka, razen premikov, opravljenih z rotacijsko angiografijo, najmanj 15 ° / s | DA/NE Vpisati:
6. Rotacijska hitrost C-loka, razen premikov, opravljenih z rotacijsko angiografijo, najmanj 25 ° / s | DA/NE Vpisati:
7. Hitrost C-loka za rotacijsko angiografijo: - v prednjem položaju: najmanj 50 ° / s - v bočnem položaju: najmanj 30 ° / s | DA/NE Vpisati:
8 Sistem za preprečevanje trka, ki ščiti pacienta pred nepričakovanim stikom s sestavnimi deli sistema (detektor, cev itd.) | DA/NE
9. Možnost shranjevanja najmanj 60 programabilnih uporabniško določenih položajev C-loka | DA/NE
10. Shranjevanje različnih ekspozicijskih položajev in kasnejše sledenje (avtomatska postavitev C loka v zahtevan položaj glede na izbrano referenčno sliko) | DA/NE
11. Sistem mora biti opremljen z možnostjo avtomatske postavitve C-loka glede na izbrano referenčno sliko (rotacija, angularnost in SID ) | DA/NE
12. Globina C-loka najmanj 90 cm | DA/NE Vpisati:
13. Aparat mora omogočati čiščenje z predpisanimi dezinfekcijskimi sredstvi | DA/NE
I.II. STRANSKI C-LOK-STROPNI
1. Motorizirani vzdolžni premik C-loka najmanj 210 cm | DA/NE Vpisati:
2. Možnost ročnega parkiranja C-lok v želen parkirni položaj z ročno upravljano zavoro, nameščeno na C-loku, ki mora biti prosto dostopna ne glede na višino upravljalca | DA/NE
3. Podaljšane stropne tračnice, ki omogočajo možnost umika stranskega c-loka izven poti premikanja mize (park position) | DA/NE
4. Motorizirana rotacija mora omogočato prosto pozicioniranje sistema za doseganje ustreznih projekcij | DA/NE
5. Rotacija C-loka v položaju za glavo pacienta: najmanj -20 ° do + 110 ° | DA/NE Vpisati:
6. Kranialna/ kaudalna angulacija C-loka: najmanj 90 ° | DA/NE Vpisati:
7. kranialna / kaudalna angulacija omogočena pr vseh rotacijskih kotih (kot npr. pri konceptu dvojenga stranskega c-loka) | DA/NE
8. Sistem za preprečevanje trka, ki ščiti pacienta pred nepričakovanim stikom s sestavnimi deli sistema (detektor, cev itd.) | DA/NE
9. Razdalja fokus – slikovni ojačevalnik mora biti nastavljiva v območju med 90 in 130 cm | DA/NE
10. Možnost shranjevanja najmanj 60 programabilnih uporabniško določenih položajev C-loka | DA/NE Vpisati:
11. Sistem mora biti opremljen z možnostjo avtomatske postavitve C-loka glede na izbrano referenčno sliko (obnovitev provotnih nastavitev ob zajemu referenčne slike -rotacija, angularnost in SID) | DA/NE
12. Rotacijska hitrost C loka: najmanj do 8 ° / s | DA/NE Vpisati:
13. Aparat mora omogočati čiščenje z predpisanimi dezinfekcijskimi sredstvi | DA/NE
II. MIZA ZA PACIENTA
1. Talna postavitev s funkcijo lebdeče plošče | DA/NE
2. Dolžina mize: najmanj 280 cm, s čim daljšim (vsaj 125 cm) previsnim delom brez kovinskih delov | DA/NE Vpisati:
3. Najmanj 50 cm širine, primerno oblikovana za izvedbo angiografskih posegov | DA/NE Vpisati:
4. Motorizirani vzdolžni premik mize: najmanj 120 cm | DA/NE Vpisati:
5. Prečno gibanje mize: najmanj 35 cm | DA/NE Vpisati:
6. Vertikalno gibanje mize: vsaj 75 do 100 cm | DA/NE Vpisati:
7. Vzdolžni nagib najmanj 15° | DA/NE Vpisati:
8. Prečni nagib najmanj ± 15 ° | DA/NE Vpisati:
9. Največja dovoljena masa pacienta: najmanj 200 kg | DA/NE Vpisati:
10. Obremenitev mize vsaj 250kg (teža pacienta) in dopustna dodatna obremenitev najmanj 50 kg ( ali 500N) v katerikoli vzdolžni poziciji plavajoče plošče, brez dodatne opore ( reanimacija) | DA/NE Vpisati:
11. Miza mora biti iz radiopropustnega materiala z ne večjo atenuacijo kot 1 mm Al ekv. | DA/NE
12. Prepustnost mizne plošče za RTG žarke manj kot 1 mm Al ekvivalent | DA/NE
13. Blazina za mizo( blazina na kateri leži pacient), radiografsko prepustna, debelline oz višine vsaj 7cm, narejena iz materiala, ki zagotavlja optimalno udobje za pacienta pri daljših posegih; možnost čiščenja s predpisanimi dezinfekcijskimi sredstvi. | DA/NE Vpisati:
III.RENTGENSKI GENERATOR
1. Mora biti visokofrekvenčen | DA/NE
2. Največja moč generatorja: najmanj 100 kW | DA/NE Vpisati:
3. Omogočati mora izbor visoke napetosti vsaj v območju od 50kV do 125 kV | DA/NE Vpisati:
4. Omogočati mora čim večjo kontinuirano moč pri fluoroskopiji, najmanj 2400 W najmanj 15 minut | DA/NE Vpisati:
5. Avtomatsko upravljanje vrednosti kV in mA za optimizacijo kvalitete slike in zmanjšanje doze (brez poskusne ekspozicije) | DA/NE
6. Omogočen mora biti čim večji izbor pulzne fluoroskopije, ki ga omogoča celoten sistem ne le generator. Najmanj od 3,75 do 30 pulzov na sekundo v najmanj 4 stopnjah. | DA/NE Vpisati:
IV.RENTGENSKI CEVI
1. Ležaji iz tekoče kovine za kontinuirano tiho vrtenje anode brez trenja | DA/NE
2. Rentgenski cevi mora imeti vsaj dva fokusa. Velikost velikega fokusa ≤1,0 mm (60kW), velikost majhnega fokusa ≤0,5 mm (30kW) | DA/NE Vpisati:
3. Filtri za zmanjšanje doze. Filtracija se lahko izvaja samodejno ali ročno | DA/NE
3.1. Dodatna filtracija vsaj 1,0 mm Cu ekv. Omogočena mora biti pri vseh tipih pacientov (tudi pri pacientih, s presevanim delom telesa v smeri presevane transverzalne ravnine več kot 35 cm) | DA/NE Vpisati:
4. Rentgenski cevi morata omogočati odstranjevanje mehke radiacije s pulzno diaskopijo (tehnologija v cevi) za dosego kratkih in strmih (steep) pulzov s pomočjo rešetke v cevi | DA/NE
5. Omogočati morata neprekinjeno delovanje za izvajanje dolgotrajnih interventnih posegov: moč najmanj 4000 W najmanj 20 min (fluoroskopija) | DA/NE Vpisati:
6. Toplotna kapaciteta anode najmanj 5 MHU | DA/NE Vpisati:
7. Toplotna kapaciteta cevi najmanj 7 MHU | DA/NE Vpisati:
8. Toplotna disipacija anode najmanj 15.000 W, stopnja hlajenja anode najmanj 1.750 kHU | DA/NE Vpisati:
V. KOLIMATOR
1. Omogočena filtracija mehkih žarkov z avtomatskim ali ročnim vstavljanjem filtrov glede na prepustnost v realnem času | DA/NE
2. Pravokotne zaslonke in klini, postavitev le-teh na zamrznjeni sliki (brez sevanja) | DA/NE
2.1. Hkratni prikaz prejšnje zamrznjenje slike oz. zadnje shranjene slike (LIH) ter nove lokacije zaslonk. Na zaslonu mora biti vidna označena centralna točka LIH slike ter prikaz nove centralne točke bodoče želene lokacije ter povezava med njima. Opisano delovanje nastavljanja zaslonk mora biti omogočeno pri spreminjanju višine mize in FoV | DA/NE
3. Dodatni filtri iz bakra: najmanj 3 | DA/NE Vpisati:
VI. TEHNOLOŠKE REŠITVE ZA ZMANJŠEVANJE DOZE
1. Rešetka v cevi | DA/NE
2. Tehnične rešitve za znižanje prejete doze pacienta (Clear, Dose Wise, Blueprint, ipd) | DA/NE
2.1. Sistem mora obvezno vključevati tehnologije in algoritme, ki omogočajo najmanj najmanj 60-odstotno zmanjšanje doze pri nevrološkem ali vaskularnem DSA slikanju, hkrati pa ohranjajo / izboljšujejo kakovost slike in katere učinkovitost je mogoče kvanticifirati in klinično dokazati z najmanj tremi kliničnimi študijami. Tehnike zmanjševanja doze se ne smejo doseči le z zmanjšanjem fps ali vidnega polja. Kot dokaz se navede: uradno dokazane klinične študije o zmanjšanju doze na odraslem pacientu (ne fantomu) na področju intervencijske nevroradiologije - ime klinične študije opravljene v eni izmed referenčnih ustanov; navesti ime, priimek avtorja študije, naziv institucije v kateri je bila študija opravljena. | DA/NE
3. DAP | DA/NE
4. Grafični prikaz akumulirane doze (Air Kerma) glede na projekcijo v obliki indikatorja polnjenja na monitorju z živo sliko. Vsaka sprememba C-loka, mize za pacienta, SID, povečave ali kolimatorja samodejno posodablja izračun | DA/NE
5. AEC | DA/NE
6. Zaščita pred sipanim sevanjem za zgornji del telesa osebja (operaterja) – stropno montiran zaščitni zaslon najmanj 0,5 Pb,prilegajoča detektorju in bolniku , velikosti vsaj 60x70 cm, z izrezom za optimalno prilagajanje pacientu. | DA/NE
7. Zaščitna svinčena zavesa za zaščito spodnjega dela telesa osebja, montirana na obeh straneh mize, premična v pivotu. | DA/NE
8. Točkovno stropno nameščena svinčena zaščita s premičnim nosilcem. 8.1. Zaščita pred sevanjem, pričvrščena na premični roki, tako da zavzame najmanjši mogoč prostor, obenem pa omogoča popolno zaščito celotnega telesa nad gležnji. 8.2. Zaščita mora biti uporabniku prijazna ter ne sme povzročati nikakršne obremenitve sklepov in hrbtenice. 8.3. Zaščita za telo mora vsebovati neprekinjeno svinčeno pregrado z ekvivalentom svinca najmanj 1,00 mm spredaj in v ramenskem predelu ter najmanj 0,5 mm na bokih. Poleg tega mora biti na območju glave nameščeno prozorno zaščitno pleksi steklo z ekvivalentom svinca najmanj 0,5 mm. | DA/NE
VII. DIGITALNA DETEKTORJA
1. Osnovni C lok mora imeti čim večji ploščati slikovni detektor diagonala FOV najmanj 40 cm | DA/NE Vpisati:
2. Stranski C lok imeti ploščati slikovni detektor diagonala FOV najmanj 30 cm | DA/NE Vpisati:
3. Matrika zajema ne sme biti manjša kot 1024 x 1024, globina 16 bit | DA/NE Vpisati:
4. Izbirni FOV vsaj 3 različne velikosti slikovnega polja (FOV) detektorja | DA/NE Vpisati:
5.Velikost pikslov (minimalni razmik med sosednjima detektorskima celicama) za stranski detektor: največ 185 μm | DA/NE Vpisati:
5.1. Velikost pikslov za osnovni detektor: največ 155 μm | DA/NE Vpisati:
6. Več povečav: vsaj 6 različnih nastavitev | DA/NE Vpisati:
7. Senzorji za zaščito pred trkom, nameščeni na ohišju detektorja | DA/NE
8. Detektorja morata biti scintilacijska ali CMOS tehnologija | DA/NE Vpisati:
9. Zagotovljeno mora biti sinhronizirano premikanje detektorjev in rtg cevi, brez spremembe FOV | DA/NE
VIII. MONITORJI
1. V PREISKOVALNEM PROSTORU:
1.1 Velik LCD barvni monitor: vsaj 58 palcev; omogoča naj klinično uporaben prikaz hkrati, vsaj 6 slik hkrati: živa slika, referenčna slika, fuzija slike z UZ, CT in 3D rekonstrukcijami, monitor življenskih funkcij (EKG, meritve tlaka, saturacija kisika), združljivost z delovno postajo v kontrolni sobi | DA/NE Vpisati:
1.2. Velikost monitorja vsaj 58 palcev in funkcionalnost "printscreen" shranjevanja trenutnega celotnega prikaza vseh virov na velikem monitorju. Upravljanje vse priključenih virov na velikem monitorju s pomočjo miške, ki se nahaja ob mizi pacienta. Možnost izbire različnih ambientih tem in prikaz teh pred posegom na pacientu. Sprememba velikosti prikazov v živo iz kontrolne ali preiskovalne sobe. | DA/NE Vpisati:
1.3. Monitor mora podpirati prikaz najmanj 8 vhodov (vključno s produkti tretjih oseb) | DA/NE Vpisati:
1.4. Stropni sistem vzmetenja za monitor mora omogočati vzdolžni in prečni premik najmanj 300 cm. Nastavitev višine 30 cm, vrtenje pod kotom 300 °. | DA/NE Vpisati:
1.5. Zagotovljen slikovni prikaz in prikaz drugih podatkov v delovnem prostoru na vsaj dveh neodvisnih monitorjih, ki zagotavljata varno končanje preiskave/posega v primeru okvare glavnega velikega monitorja | DA/NE Vpisati:
1.6. Monitor mora omogočati čiščenje z ustreznimi čistili | DA/NE
2. V KONTROLNI SOBI:
2.1. 2 x barvni LCD monitor za prikaz žive in referenčne slike: - najmanjša velikost: 27-palčna diagonala - ločljivost: najmanj 2560 x 1440 slikovnih pik | DA/NE Vpisati:
2.2. Prikaz najmanj 8 različnih slikovnih virov oziroma podatkov, dostop do vseh razpoložljivih aplikacij na enem kompaktnem delovnem mestu | DA/NE Vpisati:
2.3. Matrika najmanj 1k x 1k / 10 bit | DA/NE Vpisati:
2.4. Svetilnost najmanj 400 cd/m2 | DA/NE Vpisati:
2.5. Možnost manipuliranja s postavitvijo zaslona (layouts), vključno z možnostjo povečave izbrane slike; možnost spreminjanja lokacije posameznih aplikacij s povleci in spusti funkcionalnostjo ter interakcija z velikostjo okna v živo (vključno z zunanjimi viri, povezanimi z RTG sistemom) | DA/NE
2.6. Sistem mora omogočati izvajanje naslednjih sočasnih nalog: - fluoroskopijo/ekspozicije v pregledovalnem prostoru - pregled slik bolnikov tudi drugih bolnikov (ne le bolnika v tekočem postopku) - prenos v PACS - snemanje - kvantifikacijske analize | DA/NE
2.6.1. Možnost sočasne obdelave slike in podatkov pacienta v procesu kot tudi drugih bolnikov (ne le bolnika v tekočem procesu) v preiskovalnem in kotrolnem prostoru | DA/NE
IX. DIGITALNI SLIKOVNI SISTEM
Mora omogočati/zajemati sledeče slikovne tehnike:
1. Fluoroskopijo, pulzno diaskopijo s čimvečjim razponom pulzov (izbor med 3,75 – 30 pps) in nastavljivo jakostjo | DA/NE
2. Digitalni zoom do faktorja 2x (brez dodatne obremenitve s sevanjem) | DA/NE Vpisati:
3. 2D in 3D roadmapping, možnost uporabe predhodno posnete slike kot referenčne slike | DA/NE
4. DSA (digitalna subtrakcijska angiografija): polna ločljivost, možnost spreminjanja hitrosti zajemanja slike od 0,5 – 6 f/sek, možnost avtomatske korekcije maske | DA/NE
5. Prekrivanje fluoroskopske in DSA slike s polno ločljivostjo, redukcijo šuma, avtomatsko korekcijo gibanja objekta med uporabo roadmappinga | DA/NE
6. Zajem z rotacijsko angiografijo, nativno in subtrakcijsko, 3D rekonstrukcija in prikaz žil | DA/NE
6.1. Hitrost rotacijske angiografije: najmanj 60 f/sek | DA/NE Vpisati:
7. Shranjevanje čimdaljših fluoroskopskih serij: najmanj 20 sekund (ne samo posameznih slik) in zadostna spominska kapaciteta: vsaj 50.000 slik matrike 1024 x 1024 globine najmanj 10 bit (matrika shranjevanja vsaj 1k x 1k /10 bit) | DA/NE Vpisati:
7.1. Možnost shranjevanja fluoroskopskih serij: najmanj 1800 slik v eni seriji | DA/NE Vpisati:
8. Naknadno obdelavo slik, merjenje razdalj, kotov, zožitev | DA/NE
9. Zagotovljeno snemanje, shranjevanje in prikaz EKG signala skupaj s slikami | DA/NE
10. Paralelno procesiranje: delo v kontrolni sobi (obdelava slik in pacientovih podatkov, snemanje medijev, Dicom transfer, ipd.) mora biti neodvisno od delovnega procesa v preiskovalnem prostoru (izvajanje posega pod kontrolo diaskopije) | DA/NE
11. Sistem mora vsebovati funkcionalnost, ki z enim samim klikom (ali z avtomatsko združitvijo sistemske šifre iz bolnišničnega informacijskega sistema) omogoča pripravo posega z vključenimi parametri zajema (akvizicije), razporeditvijo pogleda na zaslonu, osnovano na izbiri zdravnika in/ali tipa/vrste preiskave. | DA/NE
12. Sistem mora omogočati prikaz in uporabo slik iz drugih modalitet (CT, MR...) | DA/NE
13. Sistem mora vsebovati funkcionalnost, ki iz kontrolne sobe omogoča upravljanje razporeditev in priključitev vseh video virov prikazanih na monitorju v preiskovalni sobi (kot npr. Flexspot), z enostavno uporabo povleci in spusti funckionalnostjo (drag&drop) | DA/NE
14. 2D Roadmapping s samodejnim pixel shiftom in izbirnimi načinom za boljšo vizualizacijo nevro materiala | DA/NE
15. Sistem mora omogočati hkratno vizualizacijo 2 živih fluoro oken: eno za 2D roadmap in eno za živo (neobdelano) fluoro sliko; možnost uporabe povečave na neobdelani fluoro sliki brez dodatne doze pri nevro postopkih | DA/NE
X. PROGRAMSKA OPREMA ZA ANALIZE, ARHIVIRANJE, PROCESIRANJE SLIK
1. Uvoz in prikaz slik iz drugih modalitet (CT, MRI) | DA/NE
2. Programska oprema za ročno in avtomatsko kvantitativno analizo žil in stenoz (preko avtomatske zaznave kontur, analiza stenoz, premera, kalibracije) | DA/NE
3. Specializirana programska oprema za izboljšano vizualizacijo žilnih stentov v perifernih arterijah. Možnost uporabe programske opreme ob mizi v pregledovalnem prostoru | DA/NE
4. Programska oprema za podporo za ocenjevanje perfuzije tkiva (možganske, visceralne): ocena spremembe pretoka krvi, barvno kodiranje sprememb, vzporedna primerjava perfuzijskih slik (pred, med, po posegu; "side by side") z analizo vsaj 6 parametrov krivulj gostote pretoka (time of arrival, time to peak, wash-in rate, area under curve, mean transit time, wash-out rate, peak density) | DA/NE
5. Programska oprema za embolizacijo tumorjev | DA/NE
5.1. Avtomatsko označba 'feeding arterije' z možnostjo segmentiranja več tumorjev hkrati | DA/NE
6. Programska opema za "virtual stent placing" | DA/NE
7. Avtomatsko odkrivanje in merjenje cerebralne aneurizme | DA/NE
8. Sistem mora omogočati samodejno kalibracijo predmeta v izocentru, v izogib ročni kalibraciji | DA/NE
9. Programska oprema za podporo ocenjevanju umestitve stentnega usmerjevalnika (stent diverter): - pregled in kvantifikacija vzorce pretoka (valovi, puščice) znotraj sakralne možganske anevrizme - izračun razmerja spremembe pretoka krvi v anevrizmi pred in po postopku | DA/NE
10. Programska oprema za primere ishemičnih kapi, ki mora omogočati izdelavo slik z visoko ločljivostjo za vizualizacijo, lokalizacijo in merjenje velikosti obstrukcij v cerebralnih žilah, vključno z možnostjo vizualizacije žilnih struktur glede na lokacijo strdka in za strdkom ter indicira vodnje skozi obstrukcijo | DA/NE
11. Programska oprema za podporo 'bolus chase' in možnost subtrakcijskega načina prikaza v realnem času | DA/NE
12. Real-time pixel shift | DA/NE
13. Programska oprema za redukcijo kovinskih artefaktov | DA/NE
14. Programska oprema mora omogočati skupno registracijo CT (tudi iz MRI) -segmentiranih struktur z angiografskimi slikami, ki podpirajo EVAR / TVAR postopke in mora omogočati naslednje funkcije: - z enim klikom segmentiranje ustreznih arterijskih struktur iz prej pridobljenih CT slik - namestitev ustreznih orientacijskih točk, krogov in ravnin - možnost izbire, shranjevanja in odpoklica projekcij C-loka - registracijo opravljeno na osnovi 2D zajema ali 3D rekonstrukcije - vodenje v živo s pomočjo prekrivanja CT slik | DA/NE
15. Cone Beam CT za ocenjevanje mehkih tkiv, struktur kosti in žil v kontrastno izboljšanem (contrast-enhanced) zajemu za nevro, trebušne in stenting postopke; mora omogočati Cone Beam CT generacijo slike v dvojni fazi (arterijski in postarterijski), za sočasni pregled 2 kompletov 3D podatkov. - protokoli za slikanje na jetrni onkologiji, postopki TACE itd . - izvoz podatkov ConeBeam CT mora biti omogočen na katero koli DICOM delovno postajo (USB, CD / DVD) v formatu: najmanj JPG, AVI, DICOM - dodatni trajektorij CT gibanja C-loka z translacijo mize v levo, omogočanje prestavitve novega izocentra na desno stran pacienta; za vizualizacijo anatomije (npr. jeter) izven prvotnega izocentra z 3D rotacijskim zajemom. - programska oprema za CT vodene posege | DA/NE
16. Programska oprema za vodenje, nadzor in načrtovanje postopkov za izvedbo tumorske ablacije: načrtovanje ablacije na slikah ConeBeam CT, CT, PET in MRI, vodenje igel v realnem času na 2D živi fluoroskopski sliki | DA/NE
17. Programska podpora različnim smerem prehoda igle, postopek se v celoti upravlja ob mizi; samodejna postavitev gantrija na predprogramirano pozicijo, možnost ročnega upravljanja. V realnem času se morajo prilagajati vsaj spremembe rotacije in angualcije C- loka, spremebe v videm polju, spremembe v razdalji fokus- detektor ( SID). Posnetke podpore ( slike, filmi) je možno poslati na DICOM kompatibilne naprave, CD, DVD,USB, tiskalnik | DA/NE
18. Podpora vsem tehnikam perkutane ablacije (RF, mikrovalovna, krio-ablacija), tako da se prikaže izoterma izbrane igle. Možnost planiranja in shranjevanja vsaj 50 različnih tipov toplotnih karakteristik igel hkrati. Prikaz vsaj treh con ablacije različnih izoterm po posamezni igli. Po izvedenem planiranju mora sistem omogočiti prikaz vodenja igle v realnem času na 2D živi diaskopiji preko 3D volumna. Možnost prilagoditve transparentnosti ablacije in prilagoditev prejšnjega plana med postopkom | DA/NE
19. Omogočeno mora biti selektivno zlaganje slik za izboljšanje kakovosti slike v postopkih, kjer se CO2 uporablja kot kontrastno sredstvo | DA/NE
XI.UPRAVLJANJE SISTEMA
1. Omogočen popoln nadzor sistema v preiskovalni sobi (tako kot v kontrolni sobi): vsi mehanski premiki, popoln nadzor slikovnih parametrov in slikovnega sistema | DA/NE
2. Prosto mobilna komandna plošča v preiskovalni sobi: omogočeno premikanje na vse strani mize in na poseben voziček (vključen v ponudbo) | DA/NE
3. Modul na dotik monitiran na mizi, ki omogoča upravljanje s slikovnim sistemom, vključno s/z: - kvantifikacijskimi programi - funkcionalnostmi za naknadno obdelavo slik - izbiro organskih protokolov in akvizicijskih nastavitev - izbiranjem / prilagoditvijo postavitev prikaza slik v sobi za pregledovanje - združljivost z injektorjem KS - vklop/izklop RTG | DA/NE
3.1. Modul na dotik, ki omogoča upravljanje s slikovnim sistemom, vključno z: - neposredno interaktivno povečavo na rentgenski sliki, ki je prikazana na modulu na dotik - direktnim grafičnim krmiljenjem zaslonk in klinov neposredno na rentgenski sliki, ki je prikazana na modulu na dotik (drag & drop funkcionalnost) - upravljanje vseh funkcij se izvaja neposredno na zaslonu na dotik - možnost upravljanja prikazovalca (pointer) na velikem enkranu v preiskovalnem prostoru iz modula na dotik | DA/NE
4. 1x brezžična (v preiskovalnem prostoru) in 1x žična nožna (v kontrolni sobi) stopalka s tremi pedali | DA/NE
5. Sistem mora biti opremljen tudi z ročnim stikalom za proženje ekspozicije v polni ločljivosti, vsaj eno stikalo (v stikalnem prostoru) | DA/NE Vpisati:
6. V preiskovalnem prostoru omogočen prikaz pozicije C loka, DAP in trenutne hitrosti doze | DA/NE
7. V kontrolni sobi omogočen nadzor podatkov o pacientu, nadzor slikovnega sistema in programov za nadaljnjo obdelavo slik | DA/NE
8. Omogočeno direktno shranjevanje slik v DICOM obliki na PACS/RIS ter medije (CD, DVD, USB) | DA/NE
9. Omogočena povezava sistema s perifernimi enotami in ostalimi sistemi (DICOM standard: print, send, get worklist/modality worklist, MPPS, Query/Retrieve, Storage/Storage Commitent, Structure report – dozne obremenitve) | DA/NE
10. Ročni daljinski upravljalnik v preiskovalni sobi | DA/NE
XII. DODATKI / DODATKI (MEDICINSKA OPREMA)
1. Integriran sistem za merjenje življenskih funkcij (EKG monitor, merilec krvnega tlaka, merilec saturacije) | DA/NE
2. Injektor kontrastnega sredstva (KS) | DA/NE
2.1. Zaprt sistem za injiciranje KS in tekočine za izpiranje | DA/NE
2.2. Ročna kontrola infuzije (KS in fiziološke raztopine) s strani zdravnika, brizgo za KS in prevodno ( transducer ) komoro (avtomatska kontinuirana hemodinamika) s podaljškom za infuzijsko raztopino | DA/NE
2.3. Možnost nastavitev parametrov brizganja KS glede na uporabljen kateter; možnost nastavitve parametrov prepiranja-KVO; možnost nastavitve zamika brizganja KS, zamik slikanja… | DA/NE
2.4. Enota za napajanje, kontrolne plošče in injektorja | DA/NE
2.5. Direktna uporaba sistema s strani operaterja | DA/NE
2.6. Senzor za zrak na liniji do bolnika, za konektom dnevne in pacientove linije | DA/NE
2.7. Kontinuirano avtomatsko prepiranje katetrskega sistema z infuzijsko raztopino ( KVO funkcija) | DA/NE
2.8. Konstantna kontrola količine KS med preiskavo | DA/NE
2.9. Možnost sinhroniziranega injiciranja KS ( sinhronizacija z DSA) | DA/NE
2.10. Uporaba vsaj 100ml brizge za aplikacijo KS; potrošni material Angio -syringe kit( sistem s 100 ml brizgalko za interventne posege, uporaba za 5 posegov) in Angio -touchable kit (sistem za ročno kontrolo infuzijo s trosmernim ventilom ter 137 cm dolgim visokotlačnim podaljškom) ter avtomatski razdelilni set s portoma za fiziološko raztopino in KS in s transducer komoro | DA/NE
2.11. Možnost namestitve celotnega sistema na preiskovalno mizo ali za to namenjen voziček;teža celotnega sistema ne sme presegati 37,5 kg | DA/NE
2.12. Kontrolni monitor s 27 cm zaslonom na dotik | DA/NE
3. Naprava za dvosmerno komunikacijo med preiskovalno in kontrolno sobo (interkom) | DA/NE
4. UZ z linearno in konveksno sondo. Aplikacije:abdomen odrasli, abdomen otroci, mehki deli-muskuloskeletni sistem, periferno žilje,cerebralno žilje, žilni pristopi, punkcije | DA/NE
4.1. Širokopasovni oblikovalec snopa (beamformer), kateri omogoča hkratno obdelavo celotnega frekvenčnega spektra sonde. | DA/NE
4.2. Najmanj 4 500 000 delovnih kanalov;dinamično območje najmanj 300 dB;možnost skeniranja do najmanj 40 cm globine; možnost prikaza ultrazvočne slike preko celotnega zaslona; 4 enakovredni aktivni priključki sonde ( ododatni priključki so potrebni zaradi kasnejšega dokupa sond). | DA/NE
4.3.Načini prikaza: 2D, barvni Doppler, angio-power Doppler, hkratni prikaz 2D in 2D+barvni Doppler, panoramski prikaz z možnostjo meritve, prostoročni 3D z vsemi ponujenimi sondami; simultani triplex prikaz ( 2D + color + PW); hitrost prikaza UZ slike najmanj 2500 slik/s; slikovni copound ( sestavljeni) prikaz z najmanj 8 zajetimi slikami v prikazani sliki; program za dinamični detektiranje in eliminacijo šuma v 2D UZ sliki, z najmanj 3. nivoji | DA/NE
4.4.Optimizacija 2D slike in PW sledi s pritiskom ene tipke; samodejna kontinuirana optimizacija 2D slike; samodejno pozicioniranje ter optimizacija usmeritve in nastavitev kota barvnega in PW Dopplerja s pritiskom ene tipke; programski paket za boljšo vidljivost igle; programski paket za prikaz z uporabo KS ( Flash, Low M) z dvojnim prikazom. Cineloop sekvenca pri tovrstnem prikazu najmanj 5 min. | DA/NE
4.5.Spreminjanje parametrov slike tudi po zamrznitvi ( Native data); Write and read zoomn z najmanj 15 nivoji; najmanj 2000 slik v Cineloop sekvenci; samodejne Dopplerske meritve in analiza v realnem času, kakor tudi na zamrznjenih posnetkih, s prikazom dejanskih merilnih točk; uporabniško definirane prednastavitve za vsako sondo; možnost kreiranja in uporabe protokolov za določen tip preiskave-aparat naj spremlja potek preiskave in smodejno prilagaja komentarje ter načine prikaza. | DA/NE Vpisati:
4.6.Sistem mora omogočati transportiranje aparata v spalnem načinu v trajanju najmanj 30 min; zagon spalnega načina v roku do 30 sek; v primeru izpada omrežne napetosti naj se aparat sam postavi v spalni način brez izgube podatkov; vgrajen stabilizator omrežne napetosti. | DA/NE
4.7. štiri smerno vrtljiva kolesa (manipuliranje na majhnem prostoru), vsaj dve kolesi naj imata možnost smernega fiksiranja (vožnja po hodniku), nadzor nad kolesi z eno tipko; teža aparata do 120 kg; najmanj 21 palčni visokoresolucijski LCD monitor s kotom gledanja najmanj 175° v vertikalni in horizontalni smeri; monitor naj bo pozicioniran na premični roki, ki naj omogoča spreminjanje višine (najmanj 15 cm), lege (levo-desno, najmanj 30 cm v vsako smer) in usmerjenosti monitorja. | DA/NE Vpisati:
4.8. Upravljanje z aparatom preko barvnega dotikalnega zaslona- vsaj 12 palcev; interaktivna osvetlitev tipk na kontrolni plošči; kontrolna plošča in monitor uporabniško medsebojno neodvisno nastavljena; nastavitev položaja kontrolne plošče s sukanjem plošče (najmanj 150° v vsako smer) ter nastavitvijo višine (najmanj 25 cm), brez potrebe po priključitvi v električno omrežje; mehanska alfanumerična osvetljena tipkovnica; display port video izhod. | DA/NE Vpisati:
5. UZ sonde: 1 linearna monokristalna matrična sonda s frekvenčnim območjem 2-22MHz ali širše, z najmanj 1900 kristali; širina prikazanega polja najmanj 50 mm; 1 linearna "hockey stick" sonda s frekvenčnim območjem 7-15 MHz ali širše, z najmanj 120 kristali; širina prikazanega polja največ 25 mm; 1 monokristalna konveksna sonda s frekvenčnim območjem 1-5 MHz, z najmanj 150 kristali; vidni kot sonde vsaj 110°; punkcijsko vodilo za konveksno sondo z najmanj 4 koti. | DA/NE Vpisati:
6. Arhiviranje UZ preiskav: interni HDD najmanj 500GB; omogočati mora naknadno merjenje na shranjenih posnetkih, hranjenje dinamičnih in statičnih slik na internem HDD, prenašanje slik in sekvenc po DICOM protokolu (Dicom print, store, commit, worklist, MPPS), preko mreže, žično in brezžično na vsaj 3 arhivske enote hkrati; omogočeno mora biti prenašanje posnetkov v DICOM ali PC obliki na USB/DVD medij tudi brez podatkov o pacientu; programska zaščita pred virusi in neželjenimi programi; ČB video tiskalnik; imeti mora možnost nadgradnje in priključitve barvnega laserskega tiskalnika; vsebovati mora programski paket za kvantifikacijo jakosti signala pri kontrastnih študijah; omogočati mora združen prikaz (fusion imaging) s samodejnim pozicioniranjem (registracijo); omogočena mora biti elastografija na linearni in konveksni sondi (strain in shear wave); DICOM Query/retreive za druge modalitete (CT/MR/RTG, mamografija,PET) | DA/NE Vpisati:
7. Aparat-angiografski in UZ - mora biti iz redne proizvodnje, proizveden v letu 2019 | DA/NE
8. Izbrani ponudnik zagotavlja strokovno podporo ekipi pri prevzemu aparata in delu z aparatom: -Po postavitvi in ob zagonu aparata zagotavlja prisotnost aplikatorja prvih 14 dni (10 delovnih dni) uporabe aparata pri delu, kjer aplikator sodeluje z ekipo z namenom strokovne podpore, predaje in čimprejšnje vzpostavitve tekočega dela. - Po obdobju 2-4 mesecev (časovni termin po dogovoru) je aplikator ponovno prisoten na oddelku in sodeluje z ekipo pri delu, 4 delovne dni - Po potrebi, člani ekipe zaprosijo za ponoven enkraten obisk aplikatorja po obdobju 8-10 mesecev (časovni termin po dogovoru) | DA/NE
9. Izbrani ponudnik mora v okviru ponujene cene izdelati tehnološki načrt za postavitev aparata na predvideni lokaciji | DA/NE
10. Podpora za glavo (navadna + neuro) | DA/NE
11. Trakovi za fiksacijo pacienta | DA/NE
12. Podpora za roke + podpora za roke v primeru radialnega pristopa | DA/NE
13. Aspirator ( sukcijski) | DA/NE
14. 4 jahači | DA/NE
15. 2 inštrumentarski mizi; ena miza š=60 cm, d=100 cm, v=90 cm; 1 miza š=60 cm, d=80 cm, v=90 cm; obe na kolesih z zavorami | DA/NE
16. Grelec tekočin (tudi KS) | DA/NE
17. Hladilnik za zdravila s termometrom | DA/NE
18. 2 infuzijski stojali | DA/NE
19. 2 injektomata | DA/NE
20. Defibrilator | DA/NE
21. Osebna zaščitna oprema MAVIG | DA/NE
21.1. 3 kom svinčeni zaščitni plašč, model SYNERGY RA632 (barva ocean), velikosti XS, M, XL | DA/NE
22.2. 3 kom svinčeni zaščitni komplet, model BALANCE RA631 (barva ocean), velikosti S, M, L | DA/NE
22.3. 6 kom svinčenih zaščitnih očal, model BR310 | DA/NE
22.4. 6 kom svinčenih zaščit za ščitnice, model RA614AK (barva ocean) | DA/NE
22.5. 1 kom svinčena zaščitna "vrečka" za testise, model RP280 | DA/NE
23. Delovno površino-mizo, ki se namesti nad pacienta na preiskovalno mizo; radiolucentna, odgovarjajoče velikosti z osnovno mizo ( kot IR PLATFORM, proizvajalca Adeptmedical ali enakovredno) | DA/NE
24. Koš za smeti , 1 kom 4 prekatni na kolesih, 5 košev za smeti 2 prekatnih primernih za vrečke | DA/NE
25. Koš za umazano perilo na kolesih-3 kom | DA/NE
26. Operacijska luč zmogljivosti minimalno 25000 LUX za osvetlitev vbodnega mesta | DA/NE
27. Anestezija: 1 stropni steber-sistem s 4 vtičnicami,napeljavo plinov (2x O₂, 2x vakum, oksidul, odsesavanje oksidul) | DA/NE
Datum:
Ponudnik: