## List1
C) SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA
PREDMET JAVNEGA NAROČILA: NAJEM MOBILNE ENOTE Z MR APARATOM
Post. št. | Opis | Ponudnik naj označi, če izpolnjuje pogoje | Stran v priloženi dokumentaciji oz. katalogu, ki dokazuje izpolnjevanje pogojev | Enota | Količina | Cena/enoto | Skupaj
MOBILNA ENOTA MAGNETNA RESONANCA JAKOSTI 1,5T
TEHNIČNE ZAHTEVE
Ponudnik mora pri vsaki točki oz. zahtevi navesti, kje v priloženi dokumentaciji oz. katalogu je razvidno, da izpolnjuje zahtevane pogoje.
1. | SUPERPREVODNI MAGNET JAKOSTI 1,5T
1.1. | Široka odprtina za pacienta (minimalno 65 cm) | Da/Ne
1.2. | Maksimalno polje zajema (FOV) minimalno 45 cm | Da/Ne Vpisati:
2. | GRADIENTI
2.1. | Maksimalna jakost gradienta minimalno 33 mT/m | Da/Ne Vpisati:
2.2. | Hitrost naraščanja gradientov za vsako smer (slew rate) minimalno 120 T/m/s | Da/Ne Vpisati:
3. | RF SISTEM
3.1. | Število neodvisnih sprejemnih kanalov minimalno 4 | Da/Ne Vpisati:
4. | TULJAVE
4.4. | Poleg osnovne integrirane oddajno sprejemne tuljave in posteriorne integrirane tuljave v mizi mora ponudba vključevati še navedene tuljave:
4.4.1. | Namenska nefleksibilna tuljava za glavo | Da/Ne
4.4.2. | Velika telesna tuljava | Da/Ne
4.4.3. | Namenska tuljava za slikanje rame | Da/Ne
4.4.4. | Namenska tuljava za slikanje kolena | Da/Ne
4.4.5. | Namenska nefleksibilna tuljava za slikanje gležnja/stopala | Da/Ne
4.4.6. | Namenska nefleksibilna tuljava za slikanje dojke | Da/Ne
4.4.7. | Fleksibilna velika tuljava, kot npr. QD CTL PA | Da/Ne
4.4.8. | Tuljava za srce | Da/Ne
5. | SEKVENCE IN PROGRAMSKA OPREMA
Ponujena mora biti standardna programska oprema, ki bo omogočala sledeče MR preiskave.
Ponudnik naj navede lastno ime ponujenih sekvenc in programske opreme (ime, s katerim jo imenuje proizvajalec) in paket, v katero so vključene. Zahtevani so paketi sekvenc in programske opreme, ki omogočajo slikanje na anatomskih področjih: glava/vrat, hrbtenica, sklepi, srce, žilje, trebušni organi, medenica, prostata, dojke
5.1. | MR preiskave srca | Da/Ne
5.2. | MR preiskave živčnega sistema | Da/Ne
5.3. | MR preiskave glave in vratu | Da/Ne
5.4. | MR preiskave hrbtenice | Da/Ne
5.5. | MR preiskave trebuha | Da/Ne
5.6. | MR preiskave medenice | Da/Ne
5.7. | MR preiskave dojke | Da/Ne
5.8. | MR preiskave skeleta, mišic in sklepov | Da/Ne
5.9. | MR preiskave žilja (MR angiografija s kontrastom) z rekonstrukcijami, kot npr. smart angio | Da/Ne
5.10. | Programski paketi za angiografije, kot so npr. Idrive software ter Signa Select TM Software, ClariView 3D/VOXTOOL-Software | Da/Ne
5.11. | Difuzijsko ehoplanarno slikanje s programsko opremo, kot npr. EhoPlus software s Func Tool | Da/Ne
6. | MR KONZOLA IN UPRAVLJANJE SISTEMA
6.1. | Prilagojena mobilni enoti | Da/Ne
6.2. | Delovna postaja, kot npr. Advantage Workstation verzija 4.1.
6.3. | Gantry s preiskovalno mizo
7. | INTEGRACIJA Z RIS/PACS SISTEMOM
7.1. | Povezava MR aparata in MR delovne postaje v omrežje bolnišnice in v sistem RIS/PACS mora biti narejena tako, da je omogočena polna funkcionalnost kot za ostale modalitete v obstoječem sistemu | Da/Ne
7.2. | Pri izvedbi inštalacij in integracije je ponudnik dolžan sodelovati s službo za informatiko UKC Maribor in ponudnikom sistema RIS/PACS. | Da/Ne
7.3. | Ponudnik je ob sodelovanju s pooblaščenimi osebami naročnika dolžan urediti tudi vnos RIS seznama MR preiskav na MR aparat (RIS mapping) | Da/Ne
7.4. | Povezave z RIS/PACS sistemom naj bodo narejene na osnovi DICOM protokolov, na voljo morajo biti vsaj:
7.4.1. | DICOM send/store | Da/Ne
7.4.2. | DICOM basic print | Da/Ne
7.4.3. | DICOM Storage commitment | Da/Ne
7.4.4. | DICOM Get Worklist | Da/Ne
7.4.5. | DICOM MPPS | Da/Ne
7.4.6. | DICOM query/retrive | Da/Ne
7.4.7. | DICOM SR | Da/Ne
7.5. | Ponudnik nosi vse stroške integracije v sistem RIS/PACS | Da/Ne
8. | NADZOR IN DELO S PACIENTOM, VARNOST, KAKOVOST
8.1. | Največja dovoljena obremenitev mize (dvigovanje in premikanje plošče med preiskavo) mora biti ≥135kg | Da/Ne
8.2. | Ponudba mora vsebovati tudi set blazin, peščenih vrečk in pripomočkov za pozicioniranje in imobilizacijo pacientov in tuljav | Da/Ne
8 .3. | Avtomatski injektor kontrastnega sredstva za MR preiskave, kot npr. Medtron 82 | Da/Ne
8.4. | Dvigalo za nepokretnega bolnika | Da/Ne
8.4.1. | Dvigalo mora zagotavljati dostop bolnikom z gibalnimi omejitvami z antimagnetnim sedečim ali ležečim vozičkom | Da/Ne
8.4.2. | Dvigalo mora imeti streho za zaščito pred dežjem in soncem | Da/Ne
8.4.3. | Nosilnost dvigala vsaj 500 kg | Da/Ne Vpisati:
8.4.4. | Dimenzije dvigala (d/š) vsaj 210 cm x 127 cm | Da/Ne
8.5. | Nadstrešek za prevoz ležečih bolnikov iz prostorov UKC do dvigala | Da/Ne
9. | RF KLETKA
9.1. | RF kletka v mobilni enoti mora izpolnjevati evropske standarde in pravila | Da/Ne
10. | OSTALO
10.1. | Ponudnik mora opraviti zagon in preizkus funkcionalnega delovanja vse nameščene opreme, pri čemer mora oprema dosegati vse zahtevane parametre | Da/Ne
10.2. | Ponudnik mora uporabniku predati vso tehnično in atestno dokumentacijo ter navodila za uporabo in vzdrževanje | Da/Ne
10.3. | Ponudnik mora zagotoviti, da bo vsa oprema dobavljena pod pogoji, določenimi v razpisni dokumentaciji in v vzorcu pogodbe | Da/Ne
12. | ŠOLANJE
12.1. | Pred pričetkom šolanja mora ponudnik oz. aplikator opraviti vse potrebne začetne nastavitve MR aparata (osnovne protokole, RIS-mapping in podobno). | Da/Ne